## Sheet1
参数 温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃
额定电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V
最高温度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 1820℃
连续使用温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃
控温精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1
编程程序段数 | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选） | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选） | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选） | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选） | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选） | 智能可编程控制一组30段， 二组11段， 三组7段（可选）
升温速率 | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤15℃/min | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤10℃/min | 升温速率可自由调节，1℃/h至40℃/min 可调，推荐≤10℃/min
控温方式及电器保护 | 微电脑控制，集成化电路，可控硅模块控制，移相触发控制或者过零触发控制（可控硅调压，输出电压、电流或功率连续可调，具有恒电压、恒电流或恒功率的特性。采用典型的双闭环控制，电流环为内环，电压环为外环。在给定信号、电压反馈信号、电流反馈信号，调压器输出电压最后达到相互平衡，输出稳定电压。电流环作用，在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作。同时电压环也参与调节，使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，在有充分调节余量的前提下维持输出电压的恒定。减少冲击和干扰、稳压稳流，使主回路控制精度更加安全可靠。）PID控制，标准PID调节，AI人工智能APID控制、智能多段可编程序控温曲线，智能全自动升温、保温、降温，停炉，双回路控制、无须值守，并采用双回路保护（温度偏差、过冲、过热、超温、热电偶故障、超流、超压、软启动保护等）电炉工作更稳定、同时也可以延长电炉的使用寿命
显示参数 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等 | 时实温度、设定运行温度、运行温度段号、运行时间、电压、电流等
炉管材质 | 2520（310S）型不锈钢、石英玻璃管、刚玉管（因为刚玉管本身的物理性质与生产工艺，直径越粗的刚玉管越容易断裂，详细情况请与我司技术沟通）（仪器配有氧化铝管堵，在加热前必须把管堵放入炉管内）严禁正压使用
法兰及开启方式 | 304不锈钢法兰机械手动开启关闭方式或KF开启方式
气路管道材质 | 专用气体PV管可选铜管或不锈钢管
进气种类 | 2种（2-20种可根据客户要求定制）
压力检测 | 正压、负压指针压力表可选数显仪表
阀门 | 采用不锈钢阀门可选电磁阀等
真空泵 | 双级旋片泵 3L/min、可选罗茨泵、滑阀真空泵等
流量计 | 高质量玻璃转子流量计（0-10L/min）
加热区控制 | 可采用多点控温，多个温区联动控制。可有效保证恒温区长度
加热元件 | 进口电阻丝 /硅碳棒 | 进口电阻丝 /硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 优质硅钼棒 | 优质进口硅钼棒
加热元件安 装方式及位置 | 安装炉膛两侧 或选择炉膛多面 | 安装炉膛两侧 或选择炉膛多面 | 垂直安装 于炉膛两侧 | 垂直悬挂式安 装于炉膛两侧 | 垂直悬挂式安 装于炉膛两侧 | 垂直悬挂式安 装于炉膛两侧
炉内温场均匀性 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温 | ±1℃（根据炉 膛加热室大小而定），要求更高时可选择采用多点控温
热电偶型号 | K型热电偶 | K型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶或 光学高温计进行测温
炉膛材料 | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染， 热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上） | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，优质高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染，热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上） | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，高纯含锆氧化铝板、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染，热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上） | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，进口氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染，热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上） | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，进口高纯氧化铝纤维板、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染，热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上） | 采用三梯度凹槽拼搭保温结构，进口高纯摩根轻质材料、炉衬、纤维棉，保温性能好，耐急冷急热，无污染，热量损失最小（节能效果是老式电炉的60%以上）
炉体结构 | 温控炉膛为分体式结构，独立的温度控制；双层炉壳结构，空气对流隔热层，可使炉外壳温度较低，电炉采用进出口高温静电喷塑标准，耐腐蚀、耐酸碱
散热结构 | 配有空气隔热技术及风机循环冷却系统
炉壳温度 | 双层炉壳，确保很低的外壳温度，外壳温度接近于室温≤50℃
通讯接口 | RS232/RS485/USB RS232/RS485/USB RS232/RS485/USB RS232/RS485/USB RS232/RS485/USB RS232/RS485/USB
保修范围及期限 | 电炉免费一年质保期，终身维护，7×24h售后服务 特别提示：1、耗材如加热元件、不锈钢管/石英管/刚玉管、密封圈、样品坩埚不包含在保修范围内 2、因使用过程中腐蚀性气体和酸性气体造成的损坏不在保修范围内 3、未按使用说明书要求安装操作和未经安全使用培训，误用造成的任何损坏不在保修范围内
随机备件赠送 | 加热元件两支，棒具两套，坩埚钳一把，高温手套一副，说明书、合格证、保修卡各一份，出厂检测报告一份，送货单一份，炉门隔热砖一块（根据炉型配订）
客户可选配附件 | 1、触摸屏温度控制器（常规7寸） 2、无纸记录仪 3、氧化铝/刚玉坩埚、匣钵、莫来石/碳化硅/刚玉垫板 4、高温移动炉架 5、排烟/排气孔，可调进气口，观察窗 6、耗材：加热元件，热电偶配套使用 7、热电偶 8、多点控温 9、单独电器控制柜 10、移动脚轮
注意事项 | 1、此高温炉初次使用或停用一个月以上需烘炉，烘炉工艺详见说明书或致电我司售后人员咨询 2、为不影响设备正常使用寿命，请不要过快升降温，我们建议最大升温速率和降温速率5-15℃/min（设置加热升温速率越低，加热元件寿命可延长） 3、硅钼棒加热元件电炉不宜长期在低温400℃-700℃之间使用，否则将可能损坏加热元件 4、此高温炉没有真空密封性结构，不可通入易燃易爆气体，腐蚀性和有毒气体 5、禁止将高温溶液、各种液体及金属直接灌入或漏在炉膛炉底 6、此高温炉在使用一段时间后，炉膛内部耐火材料表面会出现小裂纹，这属于正常现象，不影响正常使用，同时裂纹可以使用氧化铝涂层进行修补 7、此高温炉升温不得超过额定温度，以免造成加热元件和炉膛内部耐温材料损坏 8、此高温炉应放在空气流通、无腐蚀性气体、无导电尘埃、 不潮湿的环境下使用 9、需定期检查电炉所有接线是否接触良好 10、炉管内气压不可高于0.03KPa 11、由于气瓶内部气压较高，在向炉管内通气体时，气瓶上必须装减压阀 12、对于在实验加热中，不建议关闭炉管法兰端的进气阀和抽气阀及排气阀使用。如果需要关闭阀门对样品加热，则需要时刻关注压力表数值，若气压达到0.03KPa，必须立刻打开排气阀，以免发生意外（如炉管炸裂、法兰飞出等） 13、不锈钢管、石英玻璃管、刚玉管均采用负压真空密封设计，严禁正压使用
发货事项 | 1、国内免费送货上门服务（市区内免费送货） 2、此高温炉包装分为三层包装，绕膜+泡沫防撞+外层木箱。（可定制出口包装） 3、免费安装调试服务：当您收到此设备时，请检查外包装是否完整并通知我司销售人员，我们会第一时间安排专业人员免费上门安装、调试及培训 4、此高温炉在运输过程中出现的任何损坏有我司承担
选型说明 | 例如：需要1700度管电炉，炉管尺寸：直径80mm加热区300mm 型号：ZCGSL-1700-XW-80-300 □□□系列 □□□□温度 □□□型号 □□□□规格（炉管直径-加热区长度mm） ↓ ↓ ↓ ↓ ZCGSL 1700 XW 80-300 支持尺寸非标定制，可按照客户要求定制
型号 | 炉管直径（mm） | 炉膛加热区长度（mm） | 控温精度 | 额定电压（V） | 额定功率(KW)
高温管式炉 | 30/50/60/80/100/120/150等 | 100/200/300/400/500/600/700/800/1000/1200等 | ±1℃ | 220V/380V | 5-80KW根据升温速率而定
| 非标定制及声明 | 可支持客户不同需求，定制不同尺寸的炉膛 本站所有产品介绍内容仅用于宣传用途，仅供参考。产品更新很快，产品图片，产品描述，技术参数，外形尺寸等请咨询厂家为准，恕不另行通知，请您谅解。